气压检测工装功能逻辑表-串口协议

1 状态功能逻辑表

| 状态 | 目标 | 阀门动作 | 压力检测条件 | 串口交互 | 串口主控->PCBA | 串口PCBA->主控 | 显示屏显示内容 | 转移条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U 盘维护模式 | 不发送 PCBA 业务命令。开机长按 KEY1(PC3) 进入，USB 以 MSC 磁盘方式暴露 W25Q128。 | / | / | / | / | / | U盘维护模式 | / |
| 初始化模式，罐体压力闭环 | 建立 6 个气罐的目标压力库存 | 阀13--20关闭。按目标压力分别控制阀1/3/5/7/9/11补气；阀2/4/6/8/10/12关闭；阀21--26用于超压修正或清空 | 压力检测1--6分别检测对应气罐压力，全部进入目标窗口并稳定；压力检测7--14应接近环境压 | / | / | / | 显示初始化中 | 6 个气罐全部到压后进入自动气密性测试 |
| 自动气密性测试 | 检查 6 个气罐及支路是否漏气 | 关闭阀1--12、阀21--26、阀13--20，系统静态保压 | 压力检测1--6在规定时间内监测压降；压力检测7--14应无压 | / | / | / | 显示气密性测试中 | 通过后进入Ready |
| Ready | 等待装夹 PCBA 和启动流程 | 所有阀门关闭 | 压力检测1--6巡检库存压力；压力检测7--14应接近环境压 | / | / | / | 显示Ready,请放置PCBA | 检测到外置压合开关的信号后进入 PCBA 气密性测试 |
| Ready-工装压合后 | 上电时PCBA处于待机状态，先分别检测8路待机电流，检测完成之后发第一条串口指令，等待直至回包，超时时间2s。然后迅速发送进入测试模式，再发送开机信号。在串口第五步之前把PCBA供电侧调至4.5v电压源。等待0.5s后给串口查询指令。在第六步之前调回5v供电。等待0.5s后给串口查询指令。 | 所有阀门关闭 | 压力检测1--6巡检库存压力；压力检测7--14应接近环境压 | 主控快速轮询UART1-UART8 | 1.发送00，唤醒机器 2.进入测试模式（指令） 3.开机（指令） 等待2s 4.记录零点（指令） 5.查询低电状态（指令） 6.查询正常状态（非低电）（指令） | 1.返回空的应答包（此时若主控板收到，则更新显示屏上对应PCBA通道的连接状态，收到成功则显示PCBA在线） 2.返回空的应答包 3.返回空的应答包 4.返回空的应答包 5.返回应答包，带数据，低电数据为00，非低电数据为01 6.返回应答包，带数据，低电数据为01，非低电数据为00 | 显示Ready已压合PCBA | 全部PCBA通过测试 |
| 50mmHg 标定 | 8 路 PCBA 同步进行第 1 个标定点 | 关闭全部气罐进气阀；只打开阀2和阀13--20，50mmHg 标定气罐向 8 路同时供气 | 压力检测1确认 50mmHg 气罐稳定；压力检测7--14全部达到稳定窗口 | 压力稳定后，主控快速轮询 UART1--8，向每路 PCBA 下发当前真实压力值 50mmHg；8 路 PCBA 完成同步标定并立即应答 | 发送50mmHg标定（指令，带数据） | 返回空应答包 | 显示50mmHg标定中 | 8 路全部完成后进入 150mmHg 标定 |
| 150mmHg 标定 | 8 路 PCBA 同步进行第 2 个标定点 | 关闭全部气罐进气阀；只打开阀4和阀13--20，150mmHg 标定气罐向 8 路同时供气 | 压力检测2确认 150mmHg 气罐稳定；压力检测7--14全部达到稳定窗口 | 压力稳定后，主控快速轮询 UART1--8，向每路 PCBA 下发当前真实压力值 150mmHg；8 路 PCBA 完成同步标定并立即应答 | 发送150mmHg标定（指令，带数据） | 返回空应答包 | 显示150mmHg标定中 | 8 路全部完成后进入 250mmHg 标定 |
| 250mmHg 标定 | 8 路 PCBA 同步进行第 3 个标定点 | 关闭全部气罐进气阀；只打开阀6和阀13--20，250mmHg 标定气罐向 8 路同时供气 | 压力检测3确认 250mmHg 气罐稳定；压力检测7--14全部达到稳定窗口 | 压力稳定后，主控快速轮询 UART1--8，向每路 PCBA 下发当前真实压力值 250mmHg；8 路 PCBA 完成同步标定并立即应答 | 发送250mmHg标定（指令，带数据） | 返回空应答包 | 显示250mmHg标定中 | 8 路全部完成后进入 100mmHg 测试 |
| 100mmHg 测试 | 8 路 PCBA 同步进行第 1 个测试点 | 关闭全部气罐进气阀；只打开阀8和阀13--20，100mmHg 测试气罐向 8 路同时供气 | 压力检测4确认 100mmHg 气罐稳定；压力检测7--14全部达到稳定窗口 | 压力稳定后，主控快速轮询 UART1--8，向每路 PCBA 查询当前真实压力值；8 路 PCBA 返回测量值和测试结果 | 发送100mmHg测试（指令） | 回复测试结果数据：55 AA 11 CH 04 00 BYTE0(LSB) BYTE1 BYTE2 BYTE3(MSB) CRC_L CRC_H | 显示100mmHg点位测试中，显示每一路标定机通道PCBA获取的测量返回值和该通道对应的主板自调MPRLS测压元件测得的压力值 | 8 路全部完成后进入 200mmHg 测试 |
| 200mmHg 测试 | 8 路 PCBA 同步进行第 2 个测试点 | 关闭全部气罐进气阀；只打开阀10和阀13--20，200mmHg 测试气罐向 8 路同时供气 | 压力检测5确认 200mmHg 气罐稳定；压力检测7--14全部达到稳定窗口 | 压力稳定后，主控快速轮询 UART1--8，向每路 PCBA 查询当前真实压力值；8 路 PCBA 返回测量值和测试结果 | 发送200mmHg测试（指令） | 回复测试结果数据：55 AA 11 CH 04 00 BYTE0(LSB) BYTE1 BYTE2 BYTE3(MSB) CRC_L CRC_H | 显示200mmHg点位测试中，显示每一路标定机通道PCBA获取的测量返回值和该通道对应的压力检测差值 | 8 路全部完成后进入 300mmHg 测试 |
| 300mmHg 测试 | 8 路 PCBA 同步进行第 3 个测试点 | 关闭全部气罐进气阀；只打开阀12和阀13--20，300mmHg 测试气罐向 8 路同时供气 | 压力检测6确认 300mmHg 气罐稳定；压力检测7--14全部达到稳定窗口 | 压力稳定后，主控快速轮询 UART1--8，向每路 PCBA 查询当前真实压力值；8 路 PCBA 返回测量值和测试结果 | 发送300mmHg测试（指令） | 回复测试结果数据：55 AA 11 CH 04 00 BYTE0(LSB) BYTE1 BYTE2 BYTE3(MSB) CRC_L CRC_H | 显示300mmHg点位测试中，显示每一路标定机通道PCBA获取的测量返回值和该通道对应的压力检测差值 | 8 路全部完成后进入结果显示 |
| 结果显示 / 等待确认 | 展示当前批次 8 路结果 | 所有阀门关闭 | 压力检测1--14仅作安全监视 | 主控汇总 UART1--8 返回结果并生成批次结果 | / | / | 显示8路PCBA的检测结果，将8路PCBA测试出来的误差进行显示，并提供一个可以修改的阈值调节窗口，超过阈值则判定PCBA不合格 | 按 KEY2 确认后进入补气阶段 |
| 补气阶段，实时显示补气状态 | 恢复 6 个气罐库存，准备下一批次 | 复用初始化闭环逻辑，按需打开阀1/3/5/7/9/11补气；阀2/4/6/8/10/12和阀13--20关闭；阀21--26用于超压修正 | 压力检测1--6持续刷新库存压力和补气进度；压力检测7--14应无压 | 无操作 | / | / | 显示6个罐体的实时气压值 | 6 个气罐重新到压后回到 Ready |

2 串口协议规则

MCU 为主机，8 路 PCBA 为从机。任何时候只能由主机主动发起，从机只能在收到指令后立即返回。

UART1 至 UART8 对应 PCBA 通道 1 至通道 8。

波特率固定为 115200。

数据格式固定为 8N1，即 8 数据位、无校验、1 停止位。

MCU 采用轮询方式依次向通道 1 至通道 8 发送命令。

MCU（主板）下发指令时，从机应立即回包，最大回包等待时间10ms。

包结构如下：

| 字段 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 55 AA | 2 | 固定帧头 |
| CMD | 1 | 命令字 |
| CH | 1 | 通道号，01 至 08 |
| LEN_L LEN_H | 2 | DATA 长度，小端 |
| DATA | N | 参数或返回数据 uint32 little-endian |
| CRC_L CRC_H | 2 | CRC16/MODBUS，小端 |

CRC 校验范围为 CMD + CH + LEN + DATA，不包含帧头 55 AA。CRC 初值 0xFFFF，多项式 0xA001。

气压值使用 4 字节小端整数，单位为 0.001mmHg。命令字：

| 命令 | 名称 | 方向 | DATA | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 进入测试模式 | MCU -> PCBA | 无 | 开机后下发 |
| 02 | 记录零点 | MCU -> PCBA | 无 | 气压未上压前下发 |
| 03 | 开机 | MCU -> PCBA | 无 | 开机 |
| 04 | 查询低电状态 | MCU -> PCBA | 无 | 切换 4.5V 后查询 |
| 05 | 查询正常状态 | MCU -> PCBA | 无 | 恢复 5V 后查询 |
| 10 | 标定压力同步 | MCU -> PCBA | 气压值 4 字节 | 50/150/250mmHg 标定阶段 |
| 11 | 测试压力查询 | MCU -> PCBA | 无 | 100/200/300mmHg 测试阶段，要求 PCBA 回传 4 字节测值 |
| 20 | / | MCU -> PCBA | 无 | 结果显示阶段可用 |
| 7F | 应答包 | PCBA -> MCU | 无或 1 字节 | PCBA 对主控指令的应答包 |

唤醒机器（单一字节，无协议）：00

进入测试模式（指令）：55 AA 01 CH 00 00 CRC_L CRC_H

开机（指令）：55 AA 03 CH 00 00 CRC_L CRC_H

记录零点（指令）：55 AA 02 CH 00 00 CRC_L CRC_H

查询低电状态（指令）：55 AA 04 CH 00 00 CRC_L CRC_H

查询正常状态（非低电）（指令）：55 AA 05 CH 00 00 CRC_L CRC_H

空应答包（PCBA->主板）：55 AA 7F CH 00 00 CRC_L CRC_H

应答包（PCBA->主板）：55 AA 7F CH 01 00 00(YES) CRC_L CRC_H

应答包（PCBA->主板）：55 AA 7F CH 01 00 01(NO) CRC_L CRC_H

发送50mmHg标定: 55 AA 10 CH 04 00 BYTE0(LSB) BYTE1 BYTE2 BYTE3(MSB) CRC_L CRC_H

发送100mmHg测试：55 AA 11 CH 00 00 CRC_L CRC_H

发送200mmHg测试：55 AA 11 CH 00 00 CRC_L CRC_H

发送300mmHg测试：55 AA 11 CH 00 00 CRC_L CRC_H