气压检测工装 PCBA 串口对接说明

依据：气压检测工装功能逻辑表.md 第 4 节与第 4.1 节

# 1. 通信规则

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 主从关系 | MCU 为主机，8 路 PCBA 为从机；只能由 MCU 发起，PCBA 收到指令后立即返回。 |
| 通道映射 | UART1 至 UART8 对应 PCBA 通道 1 至通道 8。 |
| 串口参数 | 115200 8N1：115200 baud、8 数据位、无校验、1 停止位。 |
| 轮询方式 | MCU 依次轮询 CH1 至 CH8。 |
| 超时 | 常规命令单路最大等待 10ms；压合后的第一条唤醒命令 00 单路等待 2s。 |
| 压力单位 | 气压值为 uint32 little-endian，单位 0.001mmHg；未知实时压力值在本文档中用 ?? 表示。 |

# 2. 帧格式

| 字段 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 55 AA | 2 | 固定帧头 |
| CMD | 1 | 命令字 |
| CH | 1 | 通道号，01 至 08 |
| LEN_L LEN_H | 2 | DATA 长度，小端 |
| DATA | N | 参数或返回数据 |
| CRC_L CRC_H | 2 | CRC16/MODBUS，小端 |

CRC 校验范围为 CMD + CH + LEN_L + LEN_H + DATA，不包含帧头 55 AA。CRC 初值 0xFFFF，多项式 0xA001。

# 3. 命令字

| 命令 | 名称 | 方向 | DATA | 说明/返回 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 唤醒机器 | MCU -> PCBA | 无 | 空应答包 7F |
| 01 | 进入测试模式 | MCU -> PCBA | 无 | 空应答包 7F |
| 02 | 记录零点 | MCU -> PCBA | 无 | 空应答包 7F |
| 03 | 开机 | MCU -> PCBA | 无 | 空应答包 7F |
| 04 | 查询低电状态 | MCU -> PCBA | 无 | 7F + 1字节，低电=00，非低电=01 |
| 05 | 查询正常状态 | MCU -> PCBA | 无 | 7F + 1字节，低电=01，非低电=00 |
| 10 | 标定压力同步 | MCU -> PCBA | 4字节压力值 | 空应答包 7F |
| 11 | 测试压力查询 | MCU -> PCBA | 无 | 11 + 4字节 PCBA 测量值 |
| 7F | 应答包 | PCBA -> MCU | 无或1字节 | PCBA 对主控命令的应答 |

# 4. 状态阶段串口交互

| 阶段 | MCU 输出 | 时序/PCBA 响应 |
| --- | --- | --- |
| U盘维护模式 | 无 PCBA 业务命令 | 开机长按 KEY1(PC3)，USB MSC 暴露 W25Q128 |
| 初始化模式，罐体压力闭环 | 无 PCBA 业务命令 | 主控只进行 6 个气罐压力库存闭环 |
| 自动气密性测试 | 无 PCBA 业务命令 | 主控关闭阀门并保压监测 |
| Ready 等待压合 | 无 PCBA 业务命令 | 等待外置压合开关 |
| Ready-压合后第1步 | 00 唤醒机器 | 单通道等待 2s，PCBA 回空应答包 |
| Ready-压合后第2步 | 01 进入测试模式 | 常规等待 10ms，PCBA 回空应答包 |
| Ready-压合后第3步 | 03 开机 | 常规等待 10ms，PCBA 回空应答包，随后主控等待 2s |
| Ready-压合后第4步 | 02 记录零点 | 常规等待 10ms，PCBA 回空应答包 |
| Ready-压合后第5步 | 04 查询低电状态 | 先切到 4.5V 并等待 0.5s，期望返回 00 |
| Ready-压合后第6步 | 05 查询正常状态 | 先切回 5V 并等待 0.5s，期望返回 00 |
| 50mmHg 标定 | 10 + 当前真实压力值 | 压力值未知时写 ?? ?? ?? ??，CRC 同步为 ?? ?? |
| 150mmHg 标定 | 10 + 当前真实压力值 | 压力值未知时写 ?? ?? ?? ??，CRC 同步为 ?? ?? |
| 250mmHg 标定 | 10 + 当前真实压力值 | 压力值未知时写 ?? ?? ?? ??，CRC 同步为 ?? ?? |
| 100mmHg 测试 | 11 测试压力查询 | PCBA 返回 4 字节当前压力测量值 |
| 200mmHg 测试 | 11 测试压力查询 | PCBA 返回 4 字节当前压力测量值 |
| 300mmHg 测试 | 11 测试压力查询 | PCBA 返回 4 字节当前压力测量值 |
| 结果显示/补气 | 无 PCBA 业务命令 | 主控汇总结果并准备下一批次 |

# 5. MCU 固定命令完整输出帧

下表列出所有不带 DATA 的 MCU 固定命令完整帧，CRC 已按通道计算，可直接用于抓包核对。

| 阶段/命令 | 通道 | MCU 输出完整帧 |
| --- | --- | --- |
| 唤醒机器 | CH1 | 55 AA 00 01 00 00 51 E4 |
| 唤醒机器 | CH2 | 55 AA 00 02 00 00 A1 E4 |
| 唤醒机器 | CH3 | 55 AA 00 03 00 00 F0 24 |
| 唤醒机器 | CH4 | 55 AA 00 04 00 00 41 E5 |
| 唤醒机器 | CH5 | 55 AA 00 05 00 00 10 25 |
| 唤醒机器 | CH6 | 55 AA 00 06 00 00 E0 25 |
| 唤醒机器 | CH7 | 55 AA 00 07 00 00 B1 E5 |
| 唤醒机器 | CH8 | 55 AA 00 08 00 00 81 E6 |
| 进入测试模式 | CH1 | 55 AA 01 01 00 00 50 18 |
| 进入测试模式 | CH2 | 55 AA 01 02 00 00 A0 18 |
| 进入测试模式 | CH3 | 55 AA 01 03 00 00 F1 D8 |
| 进入测试模式 | CH4 | 55 AA 01 04 00 00 40 19 |
| 进入测试模式 | CH5 | 55 AA 01 05 00 00 11 D9 |
| 进入测试模式 | CH6 | 55 AA 01 06 00 00 E1 D9 |
| 进入测试模式 | CH7 | 55 AA 01 07 00 00 B0 19 |
| 进入测试模式 | CH8 | 55 AA 01 08 00 00 80 1A |
| 记录零点 | CH1 | 55 AA 02 01 00 00 50 5C |
| 记录零点 | CH2 | 55 AA 02 02 00 00 A0 5C |
| 记录零点 | CH3 | 55 AA 02 03 00 00 F1 9C |
| 记录零点 | CH4 | 55 AA 02 04 00 00 40 5D |
| 记录零点 | CH5 | 55 AA 02 05 00 00 11 9D |
| 记录零点 | CH6 | 55 AA 02 06 00 00 E1 9D |
| 记录零点 | CH7 | 55 AA 02 07 00 00 B0 5D |
| 记录零点 | CH8 | 55 AA 02 08 00 00 80 5E |
| 开机 | CH1 | 55 AA 03 01 00 00 51 A0 |
| 开机 | CH2 | 55 AA 03 02 00 00 A1 A0 |
| 开机 | CH3 | 55 AA 03 03 00 00 F0 60 |
| 开机 | CH4 | 55 AA 03 04 00 00 41 A1 |
| 开机 | CH5 | 55 AA 03 05 00 00 10 61 |
| 开机 | CH6 | 55 AA 03 06 00 00 E0 61 |
| 开机 | CH7 | 55 AA 03 07 00 00 B1 A1 |
| 开机 | CH8 | 55 AA 03 08 00 00 81 A2 |

# 5. MCU 固定命令完整输出帧（续）

| 阶段/命令 | 通道 | MCU 输出完整帧 |
| --- | --- | --- |
| 查询低电状态 | CH1 | 55 AA 04 01 00 00 50 D4 |
| 查询低电状态 | CH2 | 55 AA 04 02 00 00 A0 D4 |
| 查询低电状态 | CH3 | 55 AA 04 03 00 00 F1 14 |
| 查询低电状态 | CH4 | 55 AA 04 04 00 00 40 D5 |
| 查询低电状态 | CH5 | 55 AA 04 05 00 00 11 15 |
| 查询低电状态 | CH6 | 55 AA 04 06 00 00 E1 15 |
| 查询低电状态 | CH7 | 55 AA 04 07 00 00 B0 D5 |
| 查询低电状态 | CH8 | 55 AA 04 08 00 00 80 D6 |
| 查询正常状态 | CH1 | 55 AA 05 01 00 00 51 28 |
| 查询正常状态 | CH2 | 55 AA 05 02 00 00 A1 28 |
| 查询正常状态 | CH3 | 55 AA 05 03 00 00 F0 E8 |
| 查询正常状态 | CH4 | 55 AA 05 04 00 00 41 29 |
| 查询正常状态 | CH5 | 55 AA 05 05 00 00 10 E9 |
| 查询正常状态 | CH6 | 55 AA 05 06 00 00 E0 E9 |
| 查询正常状态 | CH7 | 55 AA 05 07 00 00 B1 29 |
| 查询正常状态 | CH8 | 55 AA 05 08 00 00 81 2A |
| 测试压力查询 | CH1 | 55 AA 11 01 00 00 54 D8 |
| 测试压力查询 | CH2 | 55 AA 11 02 00 00 A4 D8 |
| 测试压力查询 | CH3 | 55 AA 11 03 00 00 F5 18 |
| 测试压力查询 | CH4 | 55 AA 11 04 00 00 44 D9 |
| 测试压力查询 | CH5 | 55 AA 11 05 00 00 15 19 |
| 测试压力查询 | CH6 | 55 AA 11 06 00 00 E5 19 |
| 测试压力查询 | CH7 | 55 AA 11 07 00 00 B4 D9 |
| 测试压力查询 | CH8 | 55 AA 11 08 00 00 84 DA |

# 6. MCU 标定阶段压力下发帧

标定阶段 DATA 为主控当前读取到的真实压力值。由于该值运行时才确定，DATA 与 CRC 在本文档中用 ?? 表示。

| 阶段 | 通道 | MCU 输出帧（压力未知时） |
| --- | --- | --- |
| 50mmHg 标定 | CH1 | 55 AA 10 01 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? |
| 50mmHg 标定 | CH2 | 55 AA 10 02 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? |
| 50mmHg 标定 | CH3 | 55 AA 10 03 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? |
| 50mmHg 标定 | CH4 | 55 AA 10 04 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? |
| 50mmHg 标定 | CH5 | 55 AA 10 05 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? |
| 50mmHg 标定 | CH6 | 55 AA 10 06 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? |
| 50mmHg 标定 | CH7 | 55 AA 10 07 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? |
| 50mmHg 标定 | CH8 | 55 AA 10 08 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? |
| 150mmHg 标定 | CH1 | 55 AA 10 01 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? |
| 150mmHg 标定 | CH2 | 55 AA 10 02 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? |
| 150mmHg 标定 | CH3 | 55 AA 10 03 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? |
| 150mmHg 标定 | CH4 | 55 AA 10 04 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? |
| 150mmHg 标定 | CH5 | 55 AA 10 05 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? |
| 150mmHg 标定 | CH6 | 55 AA 10 06 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? |
| 150mmHg 标定 | CH7 | 55 AA 10 07 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? |
| 150mmHg 标定 | CH8 | 55 AA 10 08 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? |
| 250mmHg 标定 | CH1 | 55 AA 10 01 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? |
| 250mmHg 标定 | CH2 | 55 AA 10 02 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? |
| 250mmHg 标定 | CH3 | 55 AA 10 03 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? |
| 250mmHg 标定 | CH4 | 55 AA 10 04 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? |
| 250mmHg 标定 | CH5 | 55 AA 10 05 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? |
| 250mmHg 标定 | CH6 | 55 AA 10 06 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? |
| 250mmHg 标定 | CH7 | 55 AA 10 07 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? |
| 250mmHg 标定 | CH8 | 55 AA 10 08 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? |

# 7. PCBA 应返回的数据

| 响应类型 | PCBA 输出帧 | CH1 样例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空应答包 | 55 AA 7F CH 00 00 CRC_L CRC_H | 55 AA 7F 01 00 00 48 30 | 用于 00/01/02/03/10 成功应答；CH 换成实际通道后 CRC 需重算 |
| 一字节 YES/期望值 | 55 AA 7F CH 01 00 00 CRC_L CRC_H | 55 AA 7F 01 01 00 00 61 F6 | 低电查询期望低电=00；正常查询期望非低电=00 |
| 一字节 NO/非期望值 | 55 AA 7F CH 01 00 01 CRC_L CRC_H | 55 AA 7F 01 01 00 01 A0 36 | 低电查询非低电=01；正常查询低电=01 |
| 测试压力返回 | 55 AA 11 CH 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? | 55 AA 11 01 04 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? | DATA 为 PCBA 当前压力测量值，未知量用 ??；填写真实测量值后 CRC 需重算 |

# 8. PCBA 侧注意事项

PCBA 仅在收到完整且 CRC 正确的帧后回包。

PCBA 回包需要保持与收到命令一致的 CH。

00/01/02/03/10 成功后返回空应答包。

04/05 返回 7F 应答包，LEN 必须为 01 00。

11 收到后返回命令字 11，LEN 为 04 00，DATA 为 PCBA 当前压力测量值。